组培室采购明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 数量 | 技术指标 | 备注 |
| 风淋设备 | 台 | 1 | 1. 过滤器净化效率：≥0.5um尘埃≥99.99%（钠焰法）喷口风速：≥22m/s以上方可达到除尘效果、风淋时间：0-99sec可调，循环风量：1500-2000M3/h
2. 全不锈钢材质，双人双吹风淋室
 |  |
| 卧式高压灭菌锅 | 台 | 2 | 1.304不锈钢材质，双开门半自动控制系统1. 温度120-135℃、压力0-0.25MPa、电加热有自动断电和升温功能
2. 工作介质：水蒸汽
3. 一次性可灭菌1000只瓶左右（瓶规格8\*15cm圆瓶）
 | 1 |
| 净化工作台 | 台 | 14 | 1. 双人单面（水平）不锈钢台面，双侧电源
2. 洁净等级：100级@≥05um、平均风速0.3-0.5m/s（可调）噪音≤65dB(A)、振动≤3um
 |  |
| 半自动灌装机（蠕动泵款）） | 台 | 2 | 1. 手持式，容积：50L、灌装量：5ml～500ml、正反转电动搅拌、带加热功能、液体控温范围≤95℃
2. 不锈钢搅拌桶，双头分装
3. 可调灌装速度（0-10秒）
 |  |
| 不锈钢排气管道 | 套 | 1 | 1.304不锈钢材质2.快速排除水蒸汽 |  |
| 更衣柜 | 套 | 7 | 6人木制带锁具 |  |
| 全自动鞋套机 | 台 | 1 | 全自动 |  |
| 白大褂 | 套 | 40 | 分男、女士，分大小号，医用涤卡面料，耐高温，耐84 |  |
| 不锈钢洗瓶池 | 套 | 14 | 材质：304不锈钢材质；钢板1.2mm厚，抗酸碱，耐腐蚀；双池，水池尺寸：900×440×250；配2套水龙头；外形尺寸（mm）：2000×600×850；配可调地脚 |  |
| 平板拉车 | 个 | 6 | 材质：优质不锈钢；带万向脚轮；尺寸（mm）1000×600×850；最大承重（kg）：300 |  |
| 中央实验台 | 组 | 2 | 钢木结构；外形尺寸（mm）：L3000×W1500×H850；台面：19mm厚环氧树脂板（外沿加厚处理），可抵抗105酸碱等腐蚀性试剂，抗高温140℃；柜体：18mm厚优质三聚氰胺浸渍板，2mm厚PVC封边；单、双门柜或上抽下门内有一层活动隔板，储存物品方便实用； |  |
| 边角实验台 | 组 | 1 | 钢木结构；外形尺寸（mm）：L3000×W800×H850；台面：19mm厚环氧树脂板（外沿加厚处理），可抵抗105酸碱等腐蚀性试剂，抗高温140℃；柜体：18mm厚优质三聚氰胺浸渍板，2mm厚PVC封边；单、双门柜或上抽下门内有一层活动隔板，台面上设有物品架含电源有水池 |  |
| 接种椅 | 把 | 28 | 可拆卸；可升降；升降前高度：48cm；上升后高度：62cm；带万向脚轮；可多方位随意滑行；电镀钢架；耐磨革面；坐面采用高密度定型海绵；一次性成型；承重：90kg，带靠背 |  |
| 普通椅 | 把 | 26 | 可拆卸，可升降，带万向脚轮，可多方位随意滑行；电镀钢架；耐磨革面；坐面采用高密度定型海绵；一次性成型；承重：90kg， |  |
| 分析天平 | 台 | 1 | 称量范围：0-200g；精度：0.1mg；校准方式：外部 | 万分之一 |
| 电子秤 | 台 | 1 | 称量范围：0-5kg；精度：0.1g |  |
| 显微镜 | 台 | 1 | 连续变倍体视显微镜，双目上下光源、双目体视镜体斜角45度 |  |
| 解刨镜 | 台 | 1 |  |  |
| 接种工具灭菌器 | 台 | 28 | 可同时显示设定温度和实际温度；控制面板与加热筒一体化设计，外形小巧，倾斜式加热筒，便于操作；采用新型隔热材料，使用过程中（后）外壳温度低，安全性高；加热温度设定更高可达350℃ |  |
| 手推车 | 辆 | 35 | 实用三层，带万向轮。承重50kg坚实耐用 |  |
| 无菌服 | 套 | 28 | 材质：聚乙纤维和导电纤维混纺织成，具有优异、持久的导电和精华性能，耐清洗、透气、吸汗、穿着舒适等特点；分大小号，含上衣（带帽子）、裤子 |  |
| 组培架 | 套 | 200 | 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×550×1800，整组6层，实用5层设计；层间距（mm）320；重量（kg）49；架体为喷塑钢管（非万用角钢，无凹槽，无死角）；架体立柱：40×40mm方管；架体横梁：50×30mmP型管；插式安装（无需螺丝固定），拆卸方便，经久耐用，美观大方；隔板为复合材质高效隔热反光板，确保光源的最高利用率；每层配备“组培专用LED特定光谱灯”18E两套，独立开关；红、蓝、白光谱比例可选，适用于科研和企业工厂化生产 |  |
| 培养瓶 | 万只 | 20 | 底径8cm，高度9cm，口径5.5cm，容量约340ml，耐高温PC材质，带透气瓶盖。瓶盖中间带直径10mm孔径0.2µm的PTFE滤菌透气膜，透气性好，滤菌效果好 |  |